| № п/п | Наименование параметра | Диапазон значений или наличие функции |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Заверенная копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |
| 1.2 | Заверенная копия сертификата соответствия на переносной рентгенаппарат и печатающее устройство (декларации соответствия) | Наличие |
| 1.3 | Инструкция пользователя и сервисная документация на русском языке | Наличие |

| 2. Технические характеристики переносного рентгенаппарата |
| --- |
| Исходная мощность | до 3,2 kW |
| Входная мощность | Напряжение | 200V-240V |
|  | Фаза и Частота | Одиночный/ 50/60 Гц |
|  | Ток | Короткое время 18А |
| Радиография kV режим через 1 kV шаг | Напряжение на трубке | Ток | mAs |
|  | 40kV~50kV | 60 mA | 0.4~100 |
|  | 51rV~70kV | 40 mA | 0.4~64 |
|  | 61kV~70kV | 40mA | 80~100 |
|  | 71kV~80kV | 40mA | 0.4~32 |
|  | 71kV~80kV | 35mA | 40~80 |
|  | 81kV~90kV | 35mA | 0.4~40 |
|  | 81kV~90kV | 30mA | 50~80 |
|  | 91kV~100kV | 30mA | 0.4~50 |
|  | 91kV~100kV | 25mA | 64~80 |
| MAs режим | 0.4 mAs – 100 mAs, 25 шагов |
| Max. kV отклонение | -0,07 |
| Мах. mAs отклонение | +- 1-% |
| Рентгеновская трубка | Название модели | D-205 TOSHIBA |
|  | Фокальное пятно | не менее 2,0 mm x 2,0 mm |
|  | Угол наклона | 20 градусов |
|  | Анодная печь | до 40 kHU |
|  | Высокотемпературная диссипация | 378 HU/ сек |
| Тотальная фильтрация | 2.5 mm Al |
| Компенсация за поставку энергии | Автоматическая |
| Регулировка |  |
| Коллиматор с | Тип | Двуслойный тип, ручное управление |
|  | Min. размер ренгеновского поля | <= 5 cm x 5 cm |
|  | Мах. Размер рентгеновского поля | 40cmx40cm |
| лазерным указателем | Лазерный указатель | Класс III A 5mW |
|  | Таймер | Кнопка иллюминатор с 30 сек таймера |
|  | Лампа | 12V 40W Галоген |
| Размеры, не более | (460 mm x 250mm x 200mm) |
| Вес, не более | 15 кг, с чемоданом 25 кг |
| 4.3. Комплектация Комплектация | Переносной рентгенаппарат в чемодане. Мобильная стойка. Шнур питания. Пульт дистанционного управления с возможностью удлинения до 8-ми метров. Техническая документация. |
| Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев с момента поставки |