## Лист1
Техническое задание на поставку принадлежностей
к системе цифровой радиографии Vita CR System Carestream
№ п/п | Наименование Товара | Характеристики Товара |  | Ед. изм. | Кол-во
1. | Кассета c экраном для рентгеновского оцифровщика Vita CR Flex 35х43 см (США) | Совместимость с системой цифровой радиографии CR Vita System, Carestream Health Inc. | наличие | шт
|  | Формат кассеты, дюймы | 14х17
|  | Размеры кассеты (см.) | 35х43
|  | Толщина кассеты (см.) | 1.6
|  | Производительность, | 21
кассет в час
|  | Пиксел/мм | 12
|  | Размер матрицы | 4048 x 4932
|  | Формат экрана, дюймы | 14х17
|  | Размеры экрана (см.) | 24х30
|  | Тип экрана | гибкий, на запоминающих люминофорах
|  | Возможность замены экранов | наличие
|  | Срок службы экрана при условии соблюдения условий эксплуатации и обслуживания | 2 года
2. | Кассета с экраном для рентгеновского оцифровщика Vita CR Flex 24х30 см см (США) | Совместимость с системой цифровой радиографии CR Vita System, Carestream Health Inc. | наличие | шт
|  | Формат кассеты, дюймы | 10x12
|  | Размеры кассеты (см.) | 24х30
|  | Толщина кассеты (см.) | 1.6
|  | Производительность, | 28
кассет в час
|  | Пиксел/мм | 10
|  | Размер матрицы | 2284 x 2880
|  | Формат экрана, дюймы | 10x12
|  | Размеры экрана (см.) | 24х30
|  | Тип экрана | гибкий, на запоминающих люминофорах
|  | Возможность замены экранов | наличие
|  | Срок службы экрана при условии соблюдения условий эксплуатации и обслуживания | 2 года
3. | Комплект для длинных снимков CARESTREAM Long-Length Imaging System для рентгеновского оцифровщика Vita CR: | Совместимость с системой цифровой радиографии CR Vita System, Carestream Health Inc. | наличие | шт
| а) Кассета 35х84см. | Формат кассеты, дюймы | 14x33
| б) Экран для кассеты 35х84. | Размеры кассеты (см.) | 35x84
| в) Адаптер FlexCARESTREAM Long-Length Imaging adaptor. | Толщина кассеты (см.) | 1.6
|  | Производительность, | 5
кассет в час
|  | Пиксел/мм | 10
|  | Размер матрицы | 2284 x 2880
|  | Формат экрана, дюймы | 14x33
|  | Размеры экрана (см.) | 35x84
|  | Тип экрана | гибкий, на запоминающих люминофорах
|  | Возможность замены экранов | наличие
|  | Срок службы экрана при условии соблюдения условий эксплуатации и обслуживания | 2 года