Техническое задание на аппарат рентгеновский портативный переносной

| № | Наименование функции или параметра | Наличие функции или величина параметра, заданные по техническому заданию | Соответствие требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 1.2. | Сертификат соответствия Госстандарта России или Декларация о соответствии | Наличие |  |
| 1.3. | Гарантия на оборудование, не менее | 12 месяцев |  |
| 2. | Основные характеристики |  |  |
| 2.1. | Функциональное применение | Рентгенография пациентов, в т. ч. нетранспортабельных, в условиях операционных, стационара и выезда |  |
| 2.2. | Электроклассификация | Внешний источник питания, класс 1 |  |
| 2.3. | Электротип | Рабочая область типа B |  |
| 2.4. | Моноблочный тип излучателя | Наличие |  |
| 2.5. | Инверторный тип генератора | Наличие |  |
| 2.6. | Выходная мощность, кВт, не менее | 3,2 |  |
| 2.7. | Выходное напряжение, кВ | 80 |  |
| 2.8. | Максимальный ток на выходе, мА | 40 |  |
| 2.9. | Время экспозиции, с | 0,02-2,5 |  |
| 2.10. | Режимы работы | Ручной и автоматический |  |
| 2.11. | Автоматически программируемая рентгенография (АПР), не менее | 16 комбинаций |  |
| 2.12. | Диапазон регулировок напряжения (шаг), кВ | От 40 до 100 (1 кВ) |  |
| 2.13. | Диапазон регулировок тока, мА | 30, 35, 40, 50, 60 |  |
| 2.14. | Установки миллиампер в секунду (мАs) | от 0,32 до 100 мАs (26 шагов) |  |
| 2.15. | Напряжение, фазность тока, частотность входной мощности | 220В переменного тока, однофазный, 50 Гц |  |
| 3. | Рабочая панель |  |  |
| 3.1. | Цифровая клавиатура для АПР, не менее | 8 кнопок |  |
| 3.2. | Кнопка, сохраняющая выбранные АПР-данные | Наличие |  |
| 3.3. | Кнопки установки кВ, не менее | 2 |  |
| 3.4. | Кнопки установки мАс, не менее | 2 |  |
| 3.5. | Дисплей отображения установок, не менее | 2 |  |
| 3.6. | Кнопка, изменяющая отображение параметра кВ/мАс на горизонтальное | Наличие |  |
| 3.7. | Кнопка, указывающая участок, подвергающийся воздействию излучения | Наличие |  |
| 3.8. | Кнопка расширения фокуса | Наличие |  |
| 3.9. | Системные индикаторы | Индикатор готовности прибора к снимку, индикатор процесса получения снимка, индикатор ожидания после получения снимка, индикатор неполадки |  |
| 4. | Коллиматор |  |  |
| 4.1. | Двухлучевой тип коллиматора, ручное управление | Наличие |  |
| 4.2. | Минимальный размер поля облучения | 5 х 5 см, диапазон расстояния источник-изображения 1 м |  |
| 4.3. | Максимальный размер поля облучения | 35 х 35 см, диапазон расстояния источник-изображения 66 см |  |
| 4.4. | Лазерные указатели | Класс 3а, 3-4,5 мВт, 650 нм |  |
| 4.5. | Мерная лента, не менее | 2 м |  |
| 4.6. | Галогеновая лампа | 30 сек, 12В, 50Вт, более 100 люкс |  |
| 5. | Рентгеновская трубка |  |  |
| 5.1. | Размер эффективного фокусного пятна, мм | 2,0 х 2,0 |  |
| 5.2. | Угол анода | 20 градусов |  |
| 5.3. | Материал анода | Вольфрам |  |
| 5.4. | Фильтр рентгеновского излучения | 0,8 мм Al (3 мм Al общая фильтрация) |  |
| 5.5. | Теплоемкость анода | 28 КДж |  |
| 5.6. | Максимальная теплоотдача | 265 Вт |  |
| 6. | Условия эксплуатации |  |  |
| 6.1. | Диапазон рабочих температур | От 10 до 40°С |  |
| 6.2. | Диапазон относительной влажности рабочей среды | От 30 до 75% |  |
| 6.3. | Диапазон температур транспортировки и хранения | От -25 до 60°С |  |
| 6.4. | Диапазон относительной влажности при транспортировке и хранении | От 10 до 95% |  |
| 6.5. | Диапазон атмосферного давления при транспортировке | 500-1060 гПа |  |
| 7. | Габариты |  |  |
| 7.1. | Вес, не более | 15 кг |  |
| 7.2. | Габариты, не более | 344 х 191 х 210 мм |  |
| 8. | Мобильная стойка |  |  |
| 8.1. | Мобильная стойка на 4 колесах с изменяемой высотой и электроприводом, позволяющая выносить моноблок излучателя над пациентом для получения качественных снимков частей тела в необходимой проекции | Возможность |  |
| 8.2. | Диапазон изменения высоты стойки (расстояние от рентгеновской трубки до пола), не менее | 75-170 см |  |
| 8.3. | Время подъема стойки из нижнего положения в верхнее и наоборот, не более | 1 минута |  |
| 8.4. | Наличие фиксаторов ножного управления на двух задних колесах | Наличие |  |
| 8.5. | Вес стойки, не более | 25 кг |  |
| 9. | Комплект поставки |  |  |
| 9.1. | Излучатель с вышеперечисленными характеристиками | Наличие |  |
| 9.2. | Ручной переключатель | Наличие |  |
| 9.3. | Алюминиевый кейс для переноски/перевозки | Наличие |  |
| 9.4. | Кабель питания | Наличие |  |
| 9.5. | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |  |
| 10. | Основные характеристики плоскопанельного детектора |  |  |
| 10.1 | Беспроводной плоскопанельный детектор 14х17 дюймов с возможностью передачи данных по проводу | Полное соответствие |  |
| 10.2 | Тип сенсора | Аморфный кремний |  |
| 10.3 | Тип сцинтиллятора | Йодид цезия |  |
| 10.4 | Аналого-цифровой преобразователь, бит, не менее | 16 |  |
| 10.5 | Длина активной поверхности, мм, не менее | 427 |  |
| 10.6 | Ширина активной поверхности, мм, не менее | 350 |  |
| 10.7 | Встроенные аккумуляторные батареи, штук, не менее | 2 |  |
| 10.8 | Время работы от аккумуляторных батарей в режиме ожидания, ч, не менее | 10 |  |
| 10.9 | Минимальная доза поглощения, нГн, не более | 140 |  |
| 10.10 | Диапазон рентгеновского излучения, кВ, не уже | 40-150 |  |
| 10.11 | Размер пикселя, мкм, не более | 140 |  |
| 10.12 | Встроенная точка доступа (AP) | Наличие |  |
| 10.13 | Беспроводная передача данных от панели-детектора на компьютер (рабочую станцию) посредством Wi-Fi на частоте 5 Ггц | Наличие |  |
| 10.14 | Передача данных от панели-детектора на компьютер (рабочую станцию) посредством кабеля | Наличие |  |
| 10.15 | Магнитный разъём на панели-детекторе для подключения бесштырькового магнитного кабеля, обеспечивающего зарядку и передачу информации | Наличие |  |
| 10.16 | Кнопка включения/выключения панели-детектора, расположенная на корпусе панели-детектора | Наличие |  |
| 10.17 | Световой индикатор готовности к приёму излучения, расположенный на корпусе панели-детектора | Наличие |  |
| 10.18 | Световой индикатор беспроводного соединения, расположенный на корпусе панели-детектора | Наличие |  |
| 10.19 | Время получения снимка, с, не более | 2 |  |
| 10.20 | Степень защиты от влаги, не хуже | IPX3 |  |
| 10.21 | Съёмная металлическая ручка для переноски панели-детектора, прикреплённая к панели-детектору | Наличие |  |
| 10.22 | Специализированное программное обеспечение на русском языке | Наличие |  |
| 10.23 | Интуитивно-понятный интерфейс программного обеспечения | Наличие |  |
| 10.24 | Индикатор состояния панели в интерфейсе программного обеспечения | Наличие |  |
| 10.25 | Максимальное число проекций для одного типа исследований, предусмотренных интерфейсом программного обеспечения, шт., не менее | 81 |  |
| 10.26 | Ключ-флешка для защиты программного обеспечения | Наличие |  |
| 10.27 | Возможность применения готовых программ автоматической обработки на полученном снимке | Наличие |  |
| 10.28 | Функции измерения, расчётов и ручной обработки изображения: - вертикальный переворот; - горизонтальный переворот; - поворот против часовой стрелки на 90 градусов; - поворот по часовой стрелке на 90 градусов; - произвольный поворот изображения; - изменение ширины и положения окна; - изменение ширины и высоты окна; - изменение ширины и высоты окна интереса; - инверсия изображения; - совмещение изображений; - удаление текущего изображения; - изменение масштаба; - измерение угла; - измерение расстояния; - визуализация пиксельного уровня серого; - локальное увеличение; - увеличение с оптимизацией; - кардиоторакальный индекс; - текстовые примечания; - обрезка изображения | Наличие |  |
| 10.29 | Изменение яркости и контрастности с помощью мыши | Наличие |  |
| 10.30 | Тёмный цвет рабочей поверхности панели-детектора для уменьшения маркости | Наличие |  |
| 10.31 | Технология автоматического срабатывания | Наличие |  |
| 10.32 | Возможность получения серии снимков за счёт автоматического срабатывания по предварительно заданным параметрам | Наличие |  |
| 10.33 | Световой индикатор уровня заряда аккумуляторных батарей, расположенный на корпусе панели-детектора | Наличие |  |
| 10.34 | Работа от сети | Наличие |  |
| 10.35 | Вес, кг, не более | 3,3 |  |
| 10.37 | Толщина плоскопанельного детектора не более 1,5 см, что позволяет использовать её со всеми столами с кассетоприемником. | Наличие |  |
| 10.38 | Транспортировочный кейс на колёсах с одной выдвижной ручкой и двумя статичными, расположенными по бокам, с возможностью закрывания на ключ, оснащённая специальными отделениями: 1 – для панели; 2 – для ноутбука и принадлежностей. | Наличие |  |
| 10.39 | Дополнительная защита корпуса кейса металлическими углами | Наличие |  |
| 10.40 | Габариты транспортировочного кейса, мм, не более | 560х520х150 |  |
| 11. | Рабочая станция плоскопанельного детектора |  |  |
| 11.1. | Моноблочное исполнение | Наличие |  |
| 11.2. | Диагональ монитора, дюймов, не менее | 23 |  |
| 11.3. | Мышь | Наличие |  |
| 11.4. | Клавиатура | Наличие |  |
| 11.5. | Операционная система, не хуже | Windows 7/8 |  |
| 11.6. | Процессор, не хуже | i5 |  |
| 11.7. | Оперативная память, Gb, не менее | 8 |  |