Технический паспорт изделия

| Проявочная машина Kodak 101/102 Для обработки медицинских рентгеновских пленок |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изготовитель: «Carestream Health, Inc.» США, 150 Verona Street, Rochester, New York, 14608, USA Организация-изготовитель: «Protec GmbH & Co.», Германия -In den Dorfwiesen 14, 71720 Oberstenfeld, Germany. Продукция сертифицирована органом сертификации продукции ООО «Профессиональное Сертификационное Агентство» |  |  |
| Содержание паспорта соответствует технической документации производителя |  |  |

Содержание

1. Сведения об изделии

2. Назначение

3. Технические характеристики

4. Меры безопасности

5. Условия эксплуатации и окружающей среды

6. Сертификация

7. Гарантийные обязательства

8. Свидетельство о приемке

1. Сведения об изделии

Наименование: Машина для проявления медицинских рентгеновских пленок Kodak Medical X-Ray Processor (MXP) 101/102

Производитель:  «Carestream Health, Inc.» США, 150 Verona Street, Rochester, New York, 14608, USA

Дистрибьютор: «Carestream Health, Inc.» США, 150 Verona Street, Rochester, New York, 14608, USA

Серийный Номер: ________________

Дата производства: ___.____.________

2. Назначение

автоматическая роликовая машина для обработки листовых медицинских рентгеновских пленок (имеется возможность проявления рулонной пленки).

3. Технические характеристики

|  | Настольный вариант |  | Наличие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь основания |  | 59 х 77 см |
|  | Высота не более, см |  | 42 |
|  | Вес машины без химреактивов не более, кг |  | 35 |
|  | Вес машины с химреактивами не более, кг |  | 50 |
|  | Автоматический дежурный режим (ожидание) |  | Наличие |
|  | Объем емкостей для регенерации растворов, л |  | 25 л |
|  | Объем рабочих емкостей – проявитель, л |  | 5 |
|  | Объем рабочих емкостей – фиксаж, л |  | 5 |
|  | Объем рабочих емкостей – вода, л |  | 5 |
|  | Скорость транспортировки пленки при 135-сек. цикле, см/мин |  | 37 |
|  | Максимальная ширина обрабатываемой пленки не менее, см |  | 35 |
|  | Производительность не менее, пленок в час (формат 35*43 при 90-сек. цикле)) |  | 64 |
|  | Время обработки пленки до получения готового сухого снимка не более, мин |  | 3 |
|  | Возможность обработки маммографической пленки |  | Наличие |
|  | Возможность обработки рулонной флюорографической пленки |  | Наличие |
|  | Тип сушки пленки |  | Теплый воздух |
|  | Регулировка температуры сушки |  | Наличие |
|  | Регулировка температуры проявителя С° |  | 28 - 37 |
|  | Точность поддержания температуры растворов С° |  | 0,3 |
|  | Автоматическая функция антиокисления |  | Наличие |
|  | Автоматическая функция антикристаллизации |  | Наличие |
|  | Автоматическая функция пополнения растворов в режиме ожидания |  | Наличие |
|  | Автоматическое отключение машины при открывании защитных крышек |  | Наличие |
|  | Светозащитная крышка |  | Наличие |
|  | Потребляемая мощность во время обработки не более, кВт |  | 1,4 кВт |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  | Наличие |

4. Меры безопасности

Всегда соблюдайте местные правила использования и утилизации химикатов. В целях безопасной эксплуатации аппарата необходимо при его установке и использовании руководствоваться указаниями, содержащимися в руководстве по эксплуатации (стр. 4)

Для предотвращения случайного попадания брызг химикатов на кожу, глаза рекомендуется использовать перчатки и очки (или маску). Следует соблюдать необходимые требования промышленной гигиены для предотвращения случайного вдыхания паров реактивов. Не принимайте пищу, не пейте и не курите там где используете и храните химреактивы. В случае утечки химреактивов следует немедленно убрать пролитую жидкость. В помещении необходимо каждые 8-10 часов полностью обновлять воздух. Перед вскрытием корпуса аппарата необходимо выключить установку и отключить кабель питания от электрической розетки.

5. Условия эксплуатации и окружающей среды

1) Температура помещения: 18 – 40 С, вентилируемое помещение, температура в помещении должна быть как минимум на 2 С ниже температуры раствора.

2) Относительная влажность: не более 80% при температуре 31 С, допускается линейное уменьшение 50 % при 40 С

3) Высота над уровнем моря: не более 2000 м.

4) Использовать только в помещениях

5) Проведение ежедневного, еженедельного  и ежемесячного обслуживания согласно прилагаемой инструкции по применению.

6. Сертификация

Регистрационное Удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ФСЗ 2009/05826 от 25.12.2009г.

Сертификат Соответствия № РОСС US.ИМ28.В00427 от 13.01.2010г. по 13.01.2013г.

Продукция сертифицирована на основании протоколов испытаний № 062-Р/09 от 30.11.2009г. ИЦ МИ ООО «ПСА» № РОСС RU.0001.ИМ54; № 1203-2-09 от 30.11.2009г. ИЛ ЭМС ФГУП «НПП»Циклон-Тест» № РОСС RU.0001.21МЭ16

Сертификат на соответствие требованиям Европейской директивы 93/42/ЕЕС № СЕ 01233, выданный BSI Product Services (Великобритания)

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок исправной работы машины для проявления медицинских рентгеновских пленок Kodak Medical X-Ray Processor (MXP) 102 при соблюдении потребителем условий размещения и подключения составляет _____ месяцев (лет), с момента продажи.

В течение срока гарантии изготовитель (поставщик) обязуется безвозмездно устранять неисправности или заменить изделие.

При нарушении потребителем правил транспортировки, хранения, условий размещения и подключения изготовитель (поставщик) ответственности не несет. Гарантия не распространяется на устройство с механическими повреждениями и/или на устройстве, которые потребитель вскрыл или пытался вскрыть.

8. Свидетельство о приемке

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя,  и соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92; ГОСТ Р 51350-99 (МЭК 61010-1-90);

ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001), ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11-2004)

Дата ввода в эксплуатацию   «_____»  ____________ 2012

Продавец ___________________ ( ______________ )

М.П.

Свидетельство о приемке без печати недействительно.